**ПРОТОКОЛ**

**об итогах тендера по закупу медицинских изделий: «Набор реагентов для качественного выявления SARS-СоV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (амплификация) с набором реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции для автоматической станции выделения, предварительно разлитый по планшетам (90000 исследований) и расходного материала»**

г. Алматы «06» октября 2021г.

**1. Заказчик/Организатор государственных закупок — ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ г. Алматы**

**2. Тендерная комиссия в составе:**

Председатель тендерной комиссии: главный врач – Сералин Ержан Булатбекович

Заместитель председателя комиссии: главный бухгалтер – Мукатова Назгуль Кулжабаевна

Члены тендерной комиссии:

И.о. заместителя главного врача по ЭБиИК - Табинова Баян Бердихановна

И. о. главной медицинской сестры – Казанцева Светлана Леонидовна

Юристконсульт – Сманханова Медина Ергалиевна

Секретарь тендерной комиссии:

Менеджер по гос. закупкам - Габдуллин Руслан Мейрамович

**3. Наименование и краткое описание закупа медицинских изделий способом тендера:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование медицинских изделий (товара)** | **ед.изм.** | **кол-во** | **Выделенная сумма, тенге** |
| 1 | Набор реагентов для качественного выявления SARS-СоV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени (амплификация) | набор | 900 | 112 500 000 |
| 2 | Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции для автоматической станции выделения, предварительно разлитый по планшетам. | набор | 900 | 103 500 000 |
| 3 | Зонд - тампон. Комплект для взятия образцов (транспортная среда прозрачная, вирусная, 1мл. в пробирке Эппендорф размером 2мл + зонд для забора биологического материала фарингальный, пластиковый 15 см. С тампоном 2,5 см из вискозы. ) фасовка по 100 шт. пакет, 2000шт/упак. | упаковка | 48 | 28 800 000 |

4. Разъяснение тендерной документации потенциальным поставщикам: 23.09.2021г. поступило письмо по электронной почте от ТОО «СityLab» БИН 190240029547, на данный запрос потенциальному поставщику был предоставлен письменный ответ.

**5. Тендерную заявку на участие представили следующие потенциальные поставщики до истечения окончательного срока представления тендерных заявок:**

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время представления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «BERKATA engineering» | г.Алматы, Медеуский район, ул. Демченко, д. 61 | 24.09.2021г.  16 час 30 мин |
| 2 | ТОО «SAPA MEDICAL» | г.Алматы, Ауэзовский район, мкр. 9, д. 28, кв. 16 | 27.09.2021г.  08 час 44 мин |
| 3 | ТОО «Wirius» | ВКО, г. Усть-Каменогорск,  пр. Абая 181/41 | 27.09.2021г.  09 час 20 мин |

**6. Таблица цен представленных потенциальными поставщиками:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Лот № 1 | Лот № 2 | Лот № 3 |
| 1 | ТОО «BERKATA engineering» БИН 130440010186 | 112 500 000 | 103 500 000 | 28 800 000 |
| 2 | ТОО «SAPA MEDICAL» БИН 200240021863 | 86 400 000 | 46 800 000 | 27 840 000 |
| 3 | ТОО «Wirius» БИН 110440015738 | 88 200 000 | 79 200 000 | - |

**7. Тендерная комиссия при рассмотрении тендерных заявок так же исходила из следующих критериев оценки и сопоставления тендерных заявок:**

1) оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных для закупа;   
2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок;

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;

4) гласности и прозрачности процесса закупа;

5) поддержки отечественных товаропроизводителей;

**8. Отклоненные тендерные заявки:**

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Основание отклонения тендерных заявок по лоту № 1 | Основание отклонения тендерных заявок по лоту № 2 | Основание отклонения тендерных заявок по лоту № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «SAPA MEDICAL» БИН 200240021863 | При рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика ТОО «SAPA MEDICAL» по лоту № 1, были выявлены следующие несоответствия:  1) Потенциальный поставщик указал минимальный порог чувствительности: не более 200 копий/мл, по технической спецификации Заказчика минимальный порог чувствительности выявления РНК короновируса SARS-CoV-2 в образцах с вирусной нагрузкой 100 копий/мл в исходном материале, что эквивалентно 5 геномным эквивалентам вируса в реакции ПЦР. 2) Потенциальный поставщик указал время реакции до 90 минут, по технической спецификации Заказчика  набор должен поддерживать скорость процессинга не более 75 минут, не теряя качества и соответствия заявленным техническим характеристикам. 3) Потенциальный поставщик указал определение РНК вируса SARS-COV2 по генам ORF1ab, N. Флуорисцентный канал: FAM для гена ORF1ab, VIC для гена N, CY5 для гена внутреннего контроля, что подтверждается в предоставленном сертификате качества и анализа от Shenzhen Uni-Medica Technology Co., LTD. в заключении которого написано, что данный реагент и ПЦР наборы показали высокое качество экстракции и детекции по 2м генам, по технической спецификации Заказчика набор должен поддерживать три канала детекции и выявлять не менее 4 генов коронавируса из рекомендованных протоколами ВОЗ: N ,E ,S , ORF1ab, RdRp. 4) Потенциальный поставщик указал, что набор совместим со следующими амплификаторами: МА-6000, ABI 7500, ViiATM 7, QuantStudio 7 flex, Agilent Mx3000P/3005P, Rotor-GeneTM 6000/Q, Bio-Rad CFX96 TouchTM/iQTM 5, SLAN-96S/96P, Дт прайм, Дт лайт и др., по технической спецификации Заказчика набор должен быть совместим со следующими амплификаторами: CFX96, iQ5, ДТпрайм, ДТлайт, Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000.  Учитывая отличия и несоответствие технической спецификации поставщика требованиям Заказчика, тендерная заявка ТОО «SAPA MEDICAL» по лоту № 1 отклонена. | Согласно технической спецификации Заказчика по лоту № 2 для обеспечения бесперебойной работы лаборатории поставщик обязан иметь закрепленного за заказчиком специалиста, авторизованного письмом завода-производителя станций выделения ALSHENG AutoPure 96, со скоростью реакции не более 2 часов 24/7. Потенциальный поставщик ТОО «SAPA MEDICAL» в своей тендерной заявке предоставил авторизационное письмо на сервисного инженера выданное генеральным менеджером Shenzhen Uni-Medica Technology Co., LTD., в связи с чем тендерная заявка ТОО «SAPA MEDICAL» по лоту № 2 отклонена. | Согласно технической спецификации Заказчика по лоту № 3 было заявлено медицинское изделие: Зонд - тампон. Комплект для взятия образцов (транспортная среда прозрачная, вирусная, 1мл. в пробирке Эппендорф размером 2мл + зонд для забора биологического материала фарингальный, пластиковый 15 см. С тампоном 2,5 см из вискозы.) фасовка по 100 шт. пакет, 2000шт/упак.  Потенциальный поставщик ТОО «SAPA MEDICAL» в своей тендерной заявке представил медицинское изделие Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№021002 - Транспортная среда (система) CVTR для вирусов, микоплазм и хламидий (модифицированная), в приложении к регистрационному удостоверению указана транспортная среда (система) CVTR для вирусов, микоплазм и хламидий (модифицированная) по 3 мл в полистироловой пробирке с крышкой (50 шт), в связи с несоответствием предлагаемых медицинских изделий с технической спецификацией Заказчика, заявка ТОО «SAPA MEDICAL» по лоту № 3 отклонена. |
| 2 | ТОО «Wirius» БИН 110440015738 | При рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика ТОО «Wirius» по лоту № 1, были выявлены следующие несоответствия:  1) Потенциальный поставщик в своей тендерной заявке указал предел обнаружения (LOD): до 200 копий/мл, согласно технической спецификации Заказчика минимальный порог чувствительности выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образцах с вирусной нагрузкой 100 копий/мл в исходном материале, что эквивалентно 5 геномным эквивалентам вируса в реакции ПЦР. 2) Потенциальный поставщик в своей тендерной заявке указал, что реагент выявляет не менее 3 генов (ORF1ab, E, N) коронавируса SARS-CoV-2, рекомендованных протоколами ВОЗ, согласно технической спецификации Заказчика набор должен поддерживать три канала детекции и выявлять не менее 4 генов коронавируса из рекомендованных протоколами ВОЗ: N ,E ,S , ORF1ab, RdRp.  Учитывая отличия и несоответствие технической спецификации поставщика требованиям Заказчика, тендерная заявка ТОО «Wirius» по лоту № 1 отклонена. |  |  |

**9. Наименование победителей по каждому лоту тендера**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование победителя по каждому лоту тендера | Лот № 1 | Лот № 2 | Лот № 3 | Торговое наименование |
| 1 | ТОО «BERKATA engineering» БИН 130440010186 | 112 500 000 |  | 28 800 000 | Набор реагентов для клинических лабораторных исследований методом ПЦР для качественного выявления SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени «ALSENSE-SARS-CoV-2-RT-qPCR» |
| 3 | ТОО «Wirius» БИН 110440015738 |  | 79 200 000 |  | Набор для выделения Mag Bind RNA Extraction Kit |

**10. Наименование участника тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование победителя по каждому лоту тендера | Лот № 2 | Торговое наименование |
| 1 | ТОО «BERKATA engineering» БИН 130440010186 | 103 500 000 | Набор реагентов для клинических лабораторных исследований методом ПЦР для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции «ALPRER» |

11. Потенциальные поставщики, присутствовавшие на процедуре вскрытия конвертов: ТОО «Wirius» по доверенности – Сисенов Н.Б., ТОО «BERKATA engineering» директор Исхаков З.Ф.

**12. Тендерные заявки потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям предусмотренным Правилам утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 года № 375, и условиям тендерной документации:**

по лотам № 1, 2, 3 - ТОО «BERKATA engineering», по лоту № 2 - ТОО «Wirius».

**13. Экспертная комиссия не привлекалась.**

**14. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:**

1) Признать победителем закупа медицинских изделий по лотам № 1, 3 - ТОО «BERKATA engineering», так как тендерная заявка потенциального поставщика признана единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил.

2) Признать победителем закупа медицинских изделий по лоту № 2 - ТОО «Wirius» на основе наименьшего ценового предложения.

3) Заказчику **ГКП на ПХВ «Детская городская клиническая инфекционная больница» УЗ г. Алматы** направить в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа потенциальному поставщику подписанный договор закупа:

**ТОО «BERKATA engineering»** БИН 130440010186, находящийся по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Демченко, д. 61 на сумму – 141 300 000,00 (сто сорок один миллион триста тысяч) тенге 00 тиын.

**ТОО «Wirius»** БИН 110440015738 находящийся по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 181/41на сумму – 79 200 000,00 (семьдесят девять миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын.

15. Секретарю комиссии в течении трех календарных дней уведомить и направить заверенную копию протокола итогов потенциальным поставщикам, принявших участие в тендере, результаты тендера разместить на интернет — ресурсе Заказчика/Организатора государственных закупок.

Председатель тендерной комиссии Сералин Е.Б.

Заместитель председателя тендерной комиссии Мукатова Н.К.

Члены тендерной комиссии: Табинова Б.Б.

Казанцева С.Л.

Сманханова М.Е.

Секретарь тендерной комиссии Габдуллин Р.М.