Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Конвекционный обогреватель |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие описание |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Система для конвекционного обогрева состоящая из высокопоточного прибора для конвекционного обогрева с контролем температуры на конце воздуховода, одеяла для конвекционного обогрева и принадлежностей: Конвекционный нагреватель предназначен для профилактики и лечения гипотермии, когда температурная терапия клинически показана. Нагреватель также может быть использован для обеспечения теплового комфорта, когда существуют условия, которые могут привести к тому, что пациенту станет слишком жарко или слишком холодно. Конвекционный нагреватель имеет три температурных режима на выходе, что обеспечивает гибкость в лечении пациента: 37°C, 40°C и 43°C. Четвертый температурный режим обеспечивает подачу воздуха окружающей температуры. Контур безопасности обеспечивает независимое отключение подачи питания на нагреватель. Для каждого температурного режима должен существовать отдельный контроль перегрева и сигнализации. Контроль температуры подаваемого воздуха должен осуществляться на конце воздуховода для исключения влияния температуры окружающей среды. Конвекционный обогреватель пациента должен использоваться во время и после операции. Аппарат должен быть полностью совместим с одеялами, воздуховодами и фильтрами, а также они протестированы производителем на совместную безопасную работу. Интуитивно понятная система управления на лицевой части аппарата имеющая мембранные кнопки для управления режимами обогрева с указанием задаваемого уровня температуры обогрева. Мембранные кнопки с индикатором, который горит при включении режима обогрева. Не менее двух режимов работы индикатора: - мигание – идет нагрев; - постоянное горение – заданный уровень температуры достигнут; Режим температуры: не менее 4-х: - Значение режима «Температура окружающей среды»: не более ±1 0 С от значения температуры окружающей среды. - Значение режима «37 0 С» должен быть в диапазоне: не более ±1 0 С от значения заданной температуры. - Значение режима «40 0 С » должен быть в диапазоне: не более ±1 0 С от значения заданной температуры. - Значение режима «43 0 С» должен быть в диапазоне: не более ±1 0 С от значения заданной температуры. Индикатор тревоги превышения порога установленной температуры. Индикатор работы и обслуживания. Индикатор окклюзии. Воздушный фильтр HEPA: ресурс работы не менее 1000 часов. Тесты самодиагностики системы для точной и безопасной работы оборудования после замены воздушного фильтра. Тревоги: первоначальный перегрев, предупреждение о превышении температуры, ошибка превышения температуры, перегрев, начальная тревога низкой температуры, предупреждение о низкой температуре, ошибка низкой температуры, предел низкой температуры, окклюзия в начале работы, предупреждение об окклюзии. Прямоугольный коннектор воздуховода для более удобного входа в одеяло. Воздуховод: длина не менее 2 м. Воздуховод с разъемом температурного датчика на проксимальном конце, подключаемый к прибору. Фиксатор для одеяла на воздуховоде. Отверстия на конце шланга для поддержания положительного потока, если конец заблокирован материалом одеяла: не менее 4 шт. Ручка для переноски. Встроенное крепление аппарата к любой стойке для инфузий: крепления типа струбцина на задней стороне прибора. Возможность установки на передвижную стойку. Возможность использования одеял для новорожденных, детей и взрослых. Все модели одеял выполнены без применения латекса и полностью радиопроницаемый. Возможность комплектации полностью стерильным кардиохирургическим одеялом. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: не более 120 сек. Максимальный поток воздуха: не менее 48 кубических футов в минуту при 0,4 дюйма противодавления H20 или не менее 1300 л/мин (21 л/сек или 81 м3/час). Фильтрующая способность фильтра: 99,97 % для частиц, эффективность против бактерий и вирусов не менее 99,999%. Сетевой кабель с фиксирующим механизмом: длина не менее 3 м. Габариты (В×Г×Ш), не более: 32х39х28 см. Громкость работы: не более 41,5 Дб. Вес, не более 7,2 кг. |  | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Тележка | Тележка для прибора на 4-х колесиках с рукояткой для перемещения |  | 1 шт |
|  |  | 2 | Воздуховод | Воздуховод с температурным датчиком |  | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Одеяло | Одеяло укрывное для детей, нестерильное, полное размеры ШхД не менее 101.6 см x 146.1 см |  | 50 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: от электрической сети переменного тока 100-240В,50-60 Hz, 50ВА |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней. Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 299А |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |