Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов применяется в анестезиологической и реанимационной практике для профилактики гипотермии. Применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов Электронный автоматический аппарат по стандарту EN60601-1 с электронным дисплеем (LCD-дисплей D/M), с электронным блоком управления Технология основана на постоянной циркуляции, предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Техническая характеристика: - Моноблок в составе электронагревателя - Камеры для циркулирующей жидкости. - Электропомпы. - Датчика температуры. - Панель дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя; индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства; индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/неприсоединения теплообменника; индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе; индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры. После подключения прибора к электрической сети, жидкость из расширительного бачка прокачивается через роторную помпу в проточный нагреватель, максимальной мощностью – 300 Вт. - Время выхода на рабочий режим не более 80 (сек). - Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника в диапазоне от 41.5 до 36.5 +/-0,5°С при объемной скорости переливаемых сред не менее 5 мл/ч и не более 3000 мл/ч. - Габариты (высота/длина/глубина в см) не более 24,10/21,00/17,80. - Масса изделия не более 3,5 (кг). - Питание от сети переменного тока. - Длина шнура питания не менее 360 (см). - Электрические характеристики: 230 V; 50-60 Hz; 1,5А; ток утечки <500 A. - Класс электробезопасности I, тип BF. -Температура теплоносителя в диапазоне от 39,5 до 42,0 не более +/-0,5°С - Диапазон подачи раствора: в диапазоне от 950 до 1000 ml/min - Не закреплять на стойке на высоте более чем 107 см. | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Теплообменник | магистраль-теплообменник трёхпросветная инфузионно-трансфузионная магистраль длиной не менее 2,4 м | 20 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: Температура: от - 20,0 до + 70,0оС Относительная влажность: от 0 % до 90 % Атмосферное давление: от 70 кПа до 106 кПа после стабилизации в пределах рабочего диапазона давления. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 299А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |