Приложение 2 к тендерной документации

Техническая спецификация лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Открытая реанимационная система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) |  | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Открытая реанимационная система |  | Открытая реанимационная система для новорожденных предназначена для выхаживания и обогрева новорожденных (в том числе недоношенных пациентов), обеспечивая контроль температуры окружающей среды младенца и температуры самого пациента. Устройство должно быть предназначено для лечения младенцев в возрасте от 0 до 28 дней после рождения и для недоношенных детей, скорректированный возраст которых составляет пятьдесят две недели. Реанимационное место должно позволять выполнить рентгенографическое исследование пациента, не поднимая его с кроватки и не прерывая лечения, при помощи широкого рентгеновского лотка и вращающегося на ± 140° нагревательного модуля. Реанимационное место должно быть оснащено несколькими режимами обогрева: - Режим предварительного прогрева без срабатывания сигнализации, для достижения оптимального уровня температуры ложа перед размещением пациента. - Ручной режим. В ручном режиме нагрев осуществляется в соответствии с уровнем мощности обогревателя, определяемой пользователем - Автоматический режим - В режиме автоматического мониторинга состояния младенца для оптимального регулирования температуры, должно происходить измерение температуры кожи новорожденного с помощью двойного терморезисторного датчика. Для максимальной безопасности пациента система должна проводить самодиагностику и прекращать нагревание, а также предупреждать пользователя, подавая сигнал тревоги в случае продолжительной работы на 100% мощности. Реанимационное место должно быть оснащено не менее 2-мя встроенными светодиодными лампами мощностью не менее 5 Вт. Технические параметры: Ширина – не более 900 мм Глубина – не более 1100 мм Высота (стандартная) – не более 177 мм Расстояние между обогревателем и кроватью – не менее 740 мм Диапазон углов поворота головки нагревателя не менее ± 140° Размеры ложа – не менее 700*550 мм Колеса - 4 x Ø125 мм с индивидуальной блокировкой Высота ложа (стандартная) – не более 930 мм Максимальная нагрузка на матрац – не менее 10 кг Максимальная нагрузка на полку для монитора – не менее 10 кг Максимальная нагрузка на плечо для аксессуаров – не менее 10 кг Вместимость ящиков – не менее 10 кг Максимальный вес с дополнительным оборудованием – не более 98,5 кг Вес стандартной модели – не более 75,5 кг IP Class - IP 20 Напряжение питания - 220 VAC (± 10 %) Вспомогательная розетка - Каждая розетка макс. 2 А, только для медицинских устройств (IEC60601-1) Частота питания - 50-60 Гц Номинальная потребляемая мощность – не более 800 Вт Максимальная мощность нагревателя - 2*400 Вт Максимальное излучение на кровати - 22 мВт/см2 Проницаемость матраса для жидкости и негорючесть - Матрац на 100% устойчив к влаге, и огнеупорен. Возможность регулировки Тренделенбурга/АнтиТренделенбурга – не менее ± 12° Наличие светодиодной лампы - 2*5 Вт Интенсивность освещения – не менее 1000 Люкс Настройка целевой температуры для детского режима - От 34 до 38 °C (с шагом не более 0,1 °C) Настройка мощности нагревательного элемента - 0 - 100 % (с интервалом не более 10 %) Срок службы нагревателя - не менее 20 000 часов работы (при соответствующих условиях эксплуатации) Диапазон отображения температуры кожи - От 18 до 42 °C Точность измерения температуры - 0,1 °C Погрешность датчика температуры кожи – не более 0,1 °C Бесконтактное отключение сигнала тревоги - До 10 мин Процент мощности нагревателя в режиме предварительного нагрева - 40 % при температуре ниже 25 °C, в противном случае 30 % Максимальный уровень шума - 45 Дцб |  |  |  | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Нагревательный модуль |  | Модуль обогрева должен быть оснащен керамическими нагревательными элементами, обеспечивает равномерное распределение температуры по кроватке, за счет чего достигается равномерный нагрев всего тела новорожденного. Возможность вращения нагревательного модуля в стороны в диапазоне ± 140°. Автоматическое отключение нагревательного модуля при отведении в сторону нагревательного элемента. Автоматическое включение нагрева при возвращении нагревательного модуля в исходное положение. Керамические нагреватели должны обеспечивать равномерный нагрев поверхности кроватки для младенца. Мощность не менее 400 Вт |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 2 |  | Панель управления |  | Реанимационное место должно быть оснащено микропроцессорным блоком управления, обеспечивающим оптимальное выполнение функции обогрева новорожденных и простоту использования. Панель управления должна быть визуально поделена на несколько разделов, обеспечивая пользователю быстрый доступ во время реанимационных процедур: - Раздел настройки режимов использования - Раздел настройки температуры - Раздел сигнализации - Нижняя группа кнопок - Раздел таймеров Раздел режимов использования должен быть оснащен функцией выбора одного из не менее трех режимов: Режим предварительного прогрева, Режим ручного управления и Режим автоматического мониторинга состояния пациента. Каждый режим должен иметь цветовой индикатор, позволяющий определить пользователю какой режим активирован во время работы реанимационного места. Раздел настройки температуры должен быть оснащен окошком отображения текущей температуры, Окошком настройки целевой температуры в режиме автоматического мониторинга состояния младенца или уровень мощности обогревателя, установленный в ручном режиме. Клавиша возможности изменения единицы измерения температуры (°C или °F). Кнопка разблокировки возможности установки уровня температуры более 37 °C. Наличие Индикатора мощности обогревателя: уровень мощности обогревателя от 0% до 100% должен отображаться с шагом не более 10%. Раздел сигнализации должен быть оснащен индикаторами сигнального оповещения о высокой температуры кожи, о низкой температуры кожи, высокой температуры окружающей среды, отключения/неисправности датчика температуры, неисправности системы, аварийного отключения питания, оповещение о контроле состояния пациента. Также раздел должен быть оснащен кнопкой отключения сигнального оповещения. Наличие функции дистанционного отключения сигнала тревоги без необходимости касания панели управления, обеспечивания стерильность рук медицинского персонала во время выполнения рабочих процедур. Раздел таймеров должен быть оснащен не менее двумя таймерами с индикаторным окном. На панели управления должна быть размещена нижняя группа кнопок с возможность Разблокировки регулировки значений, включения/выключения функции диагностического освещения, Бесконтактного отключения сигналов тревоги, кнопка включения и отключения аппарата, а также индикатор питания переменного тока. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 3 |  | Полка для монитора |  | Реанимационное место должно быть оснащено вращающейся полкой для установки прикроватных мониторов. Размер полки не менее 330*370 мм. Полка должна иметь по периметру борта, исключающие непредвиденное падение медицинского оборудования. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 4 |  | Кронштей крепления полки для монитора |  | Кронштейн должен быть выполнен из металлического профиля, обеспечивающий надежную фиксацию полки для монитора. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 5 |  | Боковые панели легко открывающиеся |  | Реанимационное место должно быть оснащено не менее 4-мя защитными панелями из плексигласа. Боковые и фронтальная панели должны быть оснащены откидным механизмом и замки для быстрого открывания панелей и обеспечения доступа к пациенту. Замок должен легко разблокироваться при сдвиге панели в сторону. При подъеме панели в исходное положение, замок должен автоматически блокироваться для обеспечения безопасности пациента. Задняя панель должна иметь посадочные штифты для фиксации панели на ложе. На всех панелях должны быть нанесены линейки, предназначенные для контроля развития малыша. На передней и задней защитных панелях должно быть предусмотрено не менее 8 портов, по 4 на каждую панель, для фиксации контура пациента, дренажных и сенсорных кабелей. |  |  |  | 1 комплект |
|  |  | 6 |  | Секторные мембраны для шлангов и кабелей |  | Секторные мембраны должны быть выполнены из эластичного материала, с надрезом, для установки проводов и контуров. |  |  |  | 8 штук |
|  |  | 7 |  | Панель управления положением Тренделенбург/Антитрен делебург |  | Панель управления положением угла наклона ложа в положение Тренделенбур/Антитренделенбург должна распологаться на фронтальной стороне ложа и оснащена двумя раздельными кнопка регулировки угла наклона ложа в положение Тренделенбур и угла наклона ложа в положение Анти Тренделенбур |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 8 |  | Привод электрический регулировки положения Тренделенбург/Антитрен делебург |  | Реанимационное место должно быть оснащено электрическим приводом регулировки ложа в положение Тренделенбург и анти-тренделенбург. Регулировка угла наклона должна производиться путем соответствующей кнопки на панели управления, расположенной на фронтальной стороне ложа. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 9 |  | Система памяти положения Тренделенбург/Антитрен делебург |  | Панель управления функцией памяти положением угла наклона ложа в положение Тренделенбур/Антитренделенбург должна располагаться на фронтальной стороне ложа и оснащена тремя раздельными кнопка регулировки угла наклона ложа в запрограмированное положение Тренделенбур, в запрограмированное положение угла наклона ложа в положение Анти Тренделенбур, а также кнопкой автоматического выравнивания положения ложе в горизонтальное положение в позицию «0». |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 10 |  | Полочка для принадлежностей |  | Реанимационное место должно быт оснащено дополнительной полочкой для принадлежностей, расположенной под ложем. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 11 |  | Ящик для принадлежностей выдвижной верхний |  | Ящик для принадлежностей должен быть расположен под ложем пациента и иметь возможность вращения на 360 градусов вокруг своего крепления. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 12 |  | Ящик для принадлежностей выдвижной нижний |  | Ящик для принадлежностей должен быть расположен под ложем пациента и иметь возможность вращения на 360 градусов вокруг своего крепления. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 13 |  | Колеса |  | Наличие не менее 4-х колес диаметром не менее 125 мм с индивидуальной блокировкой каждого колеса. |  |  |  | 1 комплект |
|  |  | 14 |  | Инфузионная стойка |  | Реанимационное место должно быть оснащено инфузионной стойкой, расположенной на боковой стороне центральной колоны. Инфузионная стойка должна быть оснащена не менее 2-мя крюками для установки инфузионных растворов. Инфузионная стойка должна иметь вращающийся механизм крепления позволяющий изменять положение инфузионной стойки. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 15 |  | Шланг для подачи кислорода |  | Предназначен для подключения кислорода к реанимационному месту |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 16 |  | Шланг для подачи воздуха |  | Предназначен для подключения сжатого воздуха к реанимационному месту |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 17 |  | Матрац |  | Матрац должен быть предназначен для размещения младенца на ложе. Матрац должен быть оснащен влагонепроницаемым чехлом. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 18 |  | Датчик температуры кожи многоразовый |  | Датчик температуры кожи должен содержать два термистора для измерения температуры кожи. Его поверхность, соприкасающаяся с кожей должна быть плоская, а поверхность, фиксируемая металлической светоотражающей лентой - плоская и пластичная. |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 19 |  | Ручки для транспортировки |  | Реанимационное место должно быть оснащено не менее 2-мя ручками на задней стороне колоны, предназначенные для перемещения реанимационного места внутри больничного учреждения |  |  |  | 1 комплект |
|  |  | 20 |  | Держатель рентген кассеты |  | Под ложем должен быть установлен лоток для возможности размещение рентгеновской кассеты размером не менее более 14x14''. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 21 |  | Модуль встроенных весов с вращаищимся ложем на 360° |  | Реанимационное место должно быть оснащено дополнительным блоком измерения веса пациента, даже при изменении расположения кроватки в горизонтальной плоскости с возможностью сохранения до 6 записей в памяти устройства. Возможность мониторинга разницы между последовательно регистрируемыми показаниями. Наличие функции автоматического автоматизированного тарирования при изменении нагрузки на ложе более 200 г. Наибольший предел взвешивания - не менее 10 кг Погрешность не более ±4 г Диапазон изменения веса – не более 1 г Чувствительность шкалы: ±1 г |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 22 |  | Фототерапевтическая лампа |  | Реанимационное место должно быть оснащено фототерапевтической лампой. Интенсивность > 40 ДжВт/см2/нм Срок службы лампы – не менее 50 000 часов Максимальный уровень шума - < 10 дБА Длина волны - 440 – 460 нм Высота лампы – не более 82 мм Ширина лампы – не более 168 мм Длина лампы – не более 300 мм Вес лампы – не более 1,15 кг Степень ударопрочности и влагостойкости IP 20 Напряжение - 100-240 VAC, 0.2A AC / 12V DC, 0.7A DC Наличие предохранителя - 2А х 1 Частота питания - 50 - 60 Гц Максимальная потребляемая мощность - 30 ВА переменного тока/ 8,5 Вт постоянного тока Количество светодиодов – не менее 10 синих светодиода Наличие возможности сброса времени работы светодиодного модуля Дополнительное освещение – не менее 2 шт. белых светодиодов для возможности диагностики пациента Количество уровней интенсивности света фототерапевтической лампы – не менее 5 уровней Наличие функции лазерной наводки для правильного позиционирования Наличие светодиодного экрана для отображения параметров лампы. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 23 |  | Кронштейн крепления фототерапевтической лампы |  | Реанимационное место должно быть оснащено гибким кронштейном для установки фототерапевтической лампы в нужном положении. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 24 |  | Ложе вращающееся |  | Реанимационное место должно быть оснащено функцией вращающегося ложа на 360 градусов. Данная функция должна обеспечивать доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон во время реанимационных мероприятий и повседневного ухода за пациентом. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 25 |  | Педали управления регулировкой высоты |  | Педали регулировки управления высоты ложа должны быть расположены в нижней части основания с фронтальной стороны. Педали должны быть установлены на основании, обеспечивая максимальную мобильность реанимационного места без дополнительных шнуров. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 26 |  | Привод электрический регулировки высоты ложа |  | Реанимационное место должно быть оснащено электрическим приводом регулировки высоты ложа. Высота (регулируемая, опционально) от 1770 мм до 1970 мм Высота ложа (регулируемая, опционально) – от 930 до 1130 мм |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 27 |  | Светодиодный осветитель |  | Реанимационное место должно быть оснащено светодиодной лампой для освещения ложа во время диагностических, реанимационных либо повседневных процедур по уходу за новорожденными. Управление лампой должно осуществляться с панели управления. |  |  |  | 2 штуки |
|  |  | 28 |  | APGAR таймер |  | Реанимационное место должно быть оснащено таемером оценки по шкале Апгар. Таймер должен иметь предустановленные диапазоны значений: 1, 5,10, 20 минут. Включения таймера должно производиться зажатием соответствующей кнопки на панели управления до достижения необходимого уровня задаваемого диапазона. |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 29 |  | Реанимационный модуль для механической вентиляции легких новорожденных |  | Реанимационный модель механической вентиляции легких должен представлять собой систему реанимации, обеспечивающую ручную вентиляции легких младенцев бес спонтанного дыхания посредством установки на нужные уровни положительного давления в конце выхода (PEEP) и пикового давления на входе (PIP). Модель должен быть расположен на центральной колоне реанимационного места. Модуль должен быть оснащен манометром показывающим уровень давления, Разъемом сброса максимального давления и элемент управления максимального давления, Регулятором настройки PIP (пиковое давление на вдохе) Пиковое дыхательное давление (PIP) - 5–70 см H2O при 8 л/мин Положительное давление на выдохе (PEEP) - 1–10 см H2O при 8 л/мин Первичный предел давления - 40 смH2O Пропускная способность - 5 л/дк (мин) – 15 л/дк (макс) Диапазон манометра давления в дыхательных путях: (-20) - 80 смH2O |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 30 |  | Флоуметр Air&O2 |  | Флоуметр должен быть установлен на боковой планке из нержавеющей стали, предназначенной для дополнительного оборудования. Давление подачи 3-5 бар Давление в цилиндре 3-5 бар Диапазон регулировки расхода газа 0-15 л/мин |  |  |  | 1 штука |
|  |  | 31 |  | Аспиратор в комплекте с ёмкостью для сбора жидкости и шлангом отсоса |  | Аспиратор должен иметь специальное крепление для установки на боковой планке реанимационного места. Аспиратор должен иметь возможность работы от подачи кислорода О2, без необходимости подведения сжатого воздуха. Наличие емкости для сбора жидкости объемом не менее 500 мл. Диапазон манометра от -200 до 0 мм рт.ст. Наличие функции регулировки уровня аспирации |  |  |  | 1 штука |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: 220 В Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Хранить при температуре: от +10 ° C до +40 ° C. Относительная влажность: от 30 до 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней с момента подписания договора, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова 299А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |